## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Sprava za procjenu mišićne snage i trening dostupna invalidskim kolicima - JN 26/25
Značajke medicinskog uređaja | Prirodni mehanizam otpornosti prijenosa/Siguran, zatvoren sustav prijenosa/Sigurnosni pojas/Osnovna ploča/Graničnici opsega pokreta/Priključak za izometričko testiranje senzora/Mjerenje opsega pokreta i snage
Mehanički otpor | 0–54 kg podizanju poluge 0–63 kg spuštanju poluge. Dvojna funkcija.
Masa poluga | max. 5 kg
Cilindri | 1
Maksimalni ulazni tlak | max. 9,9 bar
Upravljanje | Računalo s dodirnim zaslonom. Ručno podešavanje otpora dodirom na tipke ‘+’ ili ‘–’ na zaslonu.
Konstrukcijski okvir uređaja | Zavareni, lagani čelični okvir/Vijci i matice od nehrđajućeg čelika/Izdržljiva površina/Osnovni okvir zaštićen protukliznom, aluminijskom površinom
Naslon za leđa | Ergonomski dizajniran/Visokokvalitetna umjetna koža, otporna na habanje i trganje, dugotrajna i jednostavna za čišćenje
Izvor napajanja | 24 V istosmjerne struje/150 W, 100-240 V/50-60 Hz
Masa uređaja | max. 80 kg
Razina buke | max. ≤50 dB
Dodatne mogućnosti | Osiguran pristup invalidskim kolicima i običnom stolcu
Certifikat potvrde usklađenosti | MDR (2017/745) klasa 1
Klasifikacija električne sigurnosti | Klasa II, tip BF – električni uređaj s dvostrukom izolacijom (Klasa II) i medicinski sigurnosni standard tipa BF (Body Floating – za izravni kontakt s tijelom pacijenta)
Jamstveni rok na cjelokupni predmet nabave mim. 1 godinu
Ponuda mora u potpunosti kumulativno zadovoljiti sve tražene tehničke specifikacije, u protivnom će biti odbijena.