## List2
1 |  | Općenito
| 1 |  | Smislena i računalno temeljena evaluacija i terapija gornjih ekstremiteta s povratnim feedbackom
| 2 |  | Napredak izvješća tijekom vremena
| 3 |  | Rehabilitacija za akutne,subakutne i kronične faze
| 4 |  | Rehabilitacijski uređaji za šaku/ ruku/ rame
| 5 |  | Oprema pruža dodatni trening trupa i donjih ekstremiteta
| 6 |  | Sustav senzora za mjerenje izometričke sile: 0n - 1000N (~ 100 kg)ke sile
| 7 |  | Sustav senzora za procjenu opsega pokreta (eng. ROM)
| 8 |  | Aktivne 1D, 2D i kognitivne terapije
| 9 |  | Domet sile za cilindrični hvat: 0N - 1000N (~ 100 kg)
| 10 |  | Domet sile za hvat prstiju: 0N - 200N (~ 20kg)
| 11 |  | Raspon ROM-a : 0 ° - 180 °
| 12 |  | Nije potrebno odvojeno napajanje
| 13 |  | Dostupan s 20-inčnim sve-u-jedan-PC - softverom unaprijed instaliranim
| 14 |  | Pogodno za stacionarno, ambulantno i kućno liječenje
| 15 |  | Za djecu i odrasle
| 16 |  | Spojen na USB priključak
| 17 |  | Znanstveno I / O sučelje
| 18 |  | Indeks upravljanja sile (eng. FCI)
2 |  | Primjena
| 1 |  | Senzor za silu šake (fleksija i ekstenzija)
| 2 |  | Senzor za silu prsta (pincetni hvat, lateralni hvat, interfinger hvat, threepoint hvat)
| 3 |  | Senzor za opseg pokreta ruke (pro / supinacija, rame, lakat i ručni zglob)
| 4 |  | Procjena i usporedba oba (lijevog i desng) gornjeg ekstremiteta
| 5 |  | Interaktivni trening pokreta s audiovizualnim povratnim informacijama
| 6 |  | Multiball je pomoćni modul za trening ručnog zgloba i lakatnog zgloba
| 7 |  | Multiboard je pomoćni modul za trening gornjih ekstremiteta
| 8 |  | Multibelts za trening i kontrolu različitih dijelova tijela (stopala, trupa, glave, ruku)
| 9 |  | Moguća mobilna aplikacija
| 10 |  | Trening usmjeren na zadatak s motivirajućim aspektima
| 11 |  | Alatni okvir za procjenu
| 12 |  | Trening motorike
| 13 |  | Lako i brzo postavljanje do pacijenta
| 14 |  | Jednostavno za korištenje s kolicima i višenamjenskim invalidskim kolicima
| 15 |  | Sadrži jastučiće/podloge u dvije veličine za dodatni trening stabilnosti i kao potpora
| 16 |  | Tri različite veličine pojasa za više mogućnosti terapije ( pokreti donjih ekstremiteta, pokreti trupa)
3 |  | Softver
3a |  | Općenito
| 3 |  | Softver je dostupan na 11 jezika
| 4 |  | Upute (desno / lijevo i ili gore / dolje) se mogu mijenjati tijekom aktivne terapije
| 5 |  | Vremensko razdoblje za svaku terapiju može se ručno podesiti
| 6 |  | Osjetljivost se može mijenjati tijekom aktivne terapije od 50% 75% ili 100%
| 7 |  | Feedback je prikazan u obliku zvjezdica nakon završetka svake aktivne terapije
| 8 |  | Osnovni oblici aktivnih terapija su dostupni
| 9 |  | Sve aktivne terapije imaju 10 različitih razina
| 10 |  | Prebacivanje iz jedne razine u drugu može se obaviti ručno ili automatski
| 11 |  | Razina težine može se prilagoditi potrebi pacijenta
| 12 |  | Znanstveno ulazno / izlazno sučelje podataka
| 13 |  | Način rada zaslona može biti uključen u punom modu
3b |  | Procjene
| 1 |  | Procjena sile šake u fleksiji i ekstenziji
| 2 |  | Procjena izometričke sile za svaki pojedini prst (pincetni hvat i lateralni hvat, interfinger hvat, threepoint hvat)
| 3 |  | Procjena ROM-a za ramenu abdukciju / adukciju ramenu fleksiju / ekstenziju, lakatnu fleksiju/ ekstenziju, lakatnu pronaciju / supinaciju, fleksiju / ekstenziju ručnog zgloba i ulnarnu / radijalnu devijaciju ručnog zgloba
| 4 |  | Mjerenje aktivnog ROM-a i min. i max. dohvaćanje položaja zgloba
| 5 |  | Polje za komentar za svaku sesiju mjerenja
| 6 |  | Usporedba obje ruke tijekom sesije i odnosu na posljednju sesiju
| 7 |  | Procjena za vrijeme reakcije i točnost u izvršavanju fleksije i ekstenzije ruke (Force Control Index) u odnosu na normalizirane podatke
| 8 |  | Jedinica sile može se odabrati između kg, N i lbs
3c |  | Terapije
| 1 |  | Autonomni trening usmjeren zadatku s motivacijskim aspektom
| 2 |  | Dostupno više od 30 terapijskih modula
| 3 |  | Razina težine može se prilagoditi potrebi pacijenta
| 4 |  | Trening u raznim položajima (sjedenje, stajanje, ležanje)
| 5 |  | Terapeut postavlja pacijentov aktivni ROM, koji se koristi tijekom terapije
| 6 |  | Polja za komentare su dostupna za svaku terapiju i svaku sesiju
| 7 |  | Pruža jednodimenzionalni modul treninga sa kontrolom pokreta ili silom. Pokret može odabrati terapeut,ovisno o pacijentovim potrebama
| 8 |  | 1-dimenzionalna točnost I vježba reakcija
| 9 |  | Osigurava 2-dimenzionalni modul treninga s kontrolom kretanja ili sa handsensor, Multiball, Multiboard ili Multibelts
| 10 |  | Smjer kretanja s lijeva na desno i ili gore i dolje se lako može prebaciti
| 11 |  | Osnovni način treninga s jednostavnom grafikom može se odabrati
| 12 |  | Pruža kognitivnu terapiju, koja kombinira motoričke i kognitivne vještine, poput matematičkih problema i vještine čitanja
| 13 |  | Neuropsihološki trening po V.Schweizer se provodi
| 14 |  | Postavljanje ROM-a ili sile može se lako smanjiti na 75% ili 50% za vrijeme treninga
| 15 |  | Strana za „istraživanje” može se lako mijenjati na lijevo ili desno, kako bi se treniralo pacijente koji imaju neglekt
3d |  | Baza podataka i izvješća
| 1 |  | Podatci o bolesniku mogu se arhivirati, spremati, brisati, uvesti i ili izvesti
| 2 |  | Zaštita podataka se može povećati uređivanjem pojedinačnih stupaca
| 3 |  | Više od 500 pacijenata može biti pohranjeno u „banku“ s podacima
| 4 |  | Izvješće o pacijentima je generirano i prikazuje napredak
| 5 |  | Detalji o pacijentu pohranjuju sve rezultate procjene
| 6 |  | Detalji o pacijentu prikazuju količinu vremena provedenog na svakom tipu terapije
| 7 |  | Korisnici mogu dodavati komentare za svako mjerenje i terapiju u za to predviđeno mjesto
| 8 |  | Baza podataka sadrži detaljnu povijest terapije i procjenu podataka za svakog pacijenta
| 9 |  | Mogućnost arhiviranja za optimizaciju / smanjenje prikazanog popisa pacijenata
| 10 |  | Redoviti izvoz za izradu detaljnog, čitkog izvješća o terapiji
| 11 |  | Može se priključiti na server za komunikaciju s drugim uređajima za rehabilitaciju
| 12 |  | Listu izvješća može prilagoditi i terapeut s obzirom na predloške i prikazane izvještaje i dijagrame
4 |  | Tehničke specifikacije
| 1 | Klasifikacija | Prema pravilu 12. smjernica Komisije 93/42 / EWG, prilog IX je sustav je medicinski proizvod klase I.
| 2 | Vrsta dijela aplikacije | Primijenjivi dio tipa BF
| 3 | CE | CE identifikacija Ovlaštenog tijela
| 4 | USB kompatibilnost | USB-kompatibilan 5V, 100mA
| 5 | Elektromagnetska kombatibilnost | Uređaj klase (CISPR 11)
| 6 | Način rada | Kontinuirani rad
| 7 | Osigurači | Bez osigurača
| 8 | Zaštita od električnog udara | Uređaj klase zaštite II
| 9 | Neto težina senzorne ručke | Manje od 0,5 kg
| 10 | Neto težina Multiball-a | 1,5 kg
| 11 | Neto težina Multiboard-a | 6 kg
| 12 | Zaštita od penetracije | IP X0
5 |  | Garancija
| 1 |  | Jednogodišnja puna garancija svih stavki opreme koja uključuje dijelove, popisane i usluge u kvaru za to osposobljeno osoblje ne smije biti naplaćena.
| 2 |  | Jedan set uputa za rad i servisnog priručnika treba biti osiguran putem dostave. Servisni priručnik mora sadržavati dovoljno informacija o uslugama, uključujući cjelovit popis dijelova i svih bitnih informacija za provođenje održavanja opreme.
6 |  | Certifikati
| 1 |  | FDA Odobrenje
| 2 |  | CE certifikat
| 3 |  | Certifikat ISO 13485 EN
| 4 |  | Certifikat ISO 13485 pod CMDCAS
| 5 |  | Koreja GMP certifikat
7 |  | Čišćenje
| 1 |  | Dezinficirati ruke pacijenata prije početka terapije
| 2 |  | Koristiti suhu ili vlažnu krpu za čišćenje senzorne ručke, Multiball-a i Multiboard-a
3
8 |  | Trening
8a |  | Trening korisnika
| 1 |  | Dostupni materijali za trening
| 2 |  | Program treninga s kliničkim stručnjacima na raspolaganju
8b |  | Primjena kliničkog treninga
| 1 |  | Klinička primjena materijala za trening na raspolaganju
| 2 |  | Mogućnost pridruživanja terapijske platforme

## List3
SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM
I MOTORIČKIM SMETNJAMA, 10000 ZAGREB, GOLJAK 2
Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening - JN6
BROJ |  | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
1 |  | Općenito
| 1 | Senzorno i računalno temeljen multitouch terapijska ploča za gornje ekstremitete s feedbackom
| 2 | Napredak izvješća tijekom vremena
| 3 | Detekcija objekta -> ADL-specifični trening je moguć
| 4 | Reagira na pritisak i trakciju
| 5 | Terapijska pločaje podesiva okomito i horizontalno
| 6 | Premošćuje jaz između uređaja i aktivnosti svakodnevnog života - rehabilitacija usmjerena na zadatak
| 7 | Interaktivna terapijska površina
| 8 | Zaslon velikog formata za veći vizualni doživljaj i istraživanje
| 9 | Pritisak, trakcije, kretanje i rotacije sa stvarnim objektima
| 10 | Pacijent može vježbati u sagitalnoj,frontalnoj i trasverzalnoj ravnini
| 11 | Sustav senzora za pritisak, trakcije, pokrete i rotacije
| 12 | Integrirani softver koji sadrži 1D terapiju
| 13 | Integrirani softver koji sadrži vježbe njihanja
| 14 | Rehabilitacija gornjih ekstremiteta za fine i grube motoričke vještine
| 15 | Napredak izvješća tijekom vremena
| 16 | Istraživački elementi stvaraju više mogućnosti za kognitivnu terapiju
| 17 | Računalno temeljen
| 18 | Multiplayer mod
| 19 | Sadrži zvučni sustav koji se sastoji od 2 zvučnika (svaka 10 W), dovoda struje iz središnjeg sustava kontrole, radio izlaz za slušalice, zaštite od vlage, podesive razina zvuka)
| 20 | Stol se može higijenski očistiti, jednostavan je za čišćenje i jednostavan za izmjenu.
| 21 | Sadrži pretinac za stvarne objekte
| 22 | Sadrži 5 stvarnih objekata (praznu platformu s velcro pričvršćivanjem, kovanice, šalice, lopte, rukohvat) i vakuumske pričvršćivače s 4 različite veličine i oblika
| 23 | Stvarni objekti se moraju kretati glatko preko monitora
2 |  | Primjena
| 1 | Uređajse može nagnuti do 90 °
| 2 | Maksimalna visina (mm): 1363 (prošireno)
| 3 | Minimalna visina (mm): 703 (uvučen) -> 628 mm bez kotačića
| 4 | Maksimalna visina u produljenom i zakrenutom stanju (u mm): 1730
| 5 | Duljina (mm): 890
| 6 | Širina (mm): 1504
| 7 | 3 senzora sile
| 8 | Opseg mjerenja:
-pritisak: (stol horizontalno) ekran centar 0 - 300N
-pritisak (stol vertikalno) ekran centar 0 - 200N
-trakcija (Stol horizontalno ili vertikalno) centar zaslona 0 - 50N
| 9 | LAN/WLAN
| 10 | USB priključak (lako dostupan)
| 11 | Audio izlaz
| 12 | Napajanje 100-240V / 50-60Hz
| 13 | Priključni kabel
3 |  | Softver
3a |  | Općenito
| 3 |  | Softver je dostupan na 11 jezika
| 4 |  | Prikaz sile: N / kg / lbs
| 5 |  | Upute (desno / lijevo i ili gore / dolje) se mogu mijenjati tijekom aktivne terapije
| 6 |  | Vremensko razdoblje za svaku terapiju može se ručno podesiti
| 7 |  | Osjetljivost se može mijenjati tijekom aktivne terapije od 50% 75% ili 100%
| 8 |  | Feedback je prikazan u obliku zvjezdica nakon završetka svake aktivne terapije
| 9 |  | Sve aktivne terapijske igre imaju 10 različitih razina
| 10 |  | Prebacivanje iz jedne razine u drugu može se obaviti ručno ili automatski
| 11 |  | Razina težine može se prilagoditi potrebi pacijenta
3b |  | Procjene
Procjena sile
| 1 |  | Mjeri pincetni hvat i lateralni hvat uz pomoć vakuumskog pričvršćivača različitih po veličini i obliku
| 2 |  | Koordinatna mreža od A1 - E3 za različite pozicije vakuumskih pričvršćivača
| 3 |  | Polje za komentare
Procjena zvjezdicama
| 4 |  | Štoperica počne / završava automatski
| 5 |  | Zaustavlja se nakon najmanje 2 minute
| 6 |  | Postignute točke postaju zelene za vizualni feedback
| 7 |  | Načini: prst / detekcija objekta/ šaka
Procjena tragova
| 9 |  | Prikazuje postotak ostvarenih ciljeva u svakoj četvrtini
| 10 |  | Prostor za komentar
3c |  | Terapije
| 1 |  | 5 različitih načina kontrole za svaki program
| 2 |  | Način rada sile (pritisak ili trakcija sa vakuumskim pričvršćivačem)
| 3 |  | Shift mode
| 4 |  | Predmeti (kovanice, ručke, šalice, lopta, prazna platforme za pojedine objekte)
| 5 |  | Rotacija (od strane predmeta ili dodirom)
| 6 |  | Dodir (prstom ili olovkom / kistom)
| 7 |  | Terapijske igre s mogućnostima oblikovanja
| 8 |  | Pacijent djeluje unutar svog mogućeg aktivnog opsega pokreta i u skladu s individualnim postavkama za svakog
| 9 |  | Razina 1-10 i promjene u brzini (hokej)
| 10 |  | Više ili manje fine motoričke vještine, ovisno o odabranom objektu
| 11 |  | Može se koristiti u sjedećem (stolica ili kolica), stojećem, klečećem položaju
| 12 |  | Funkcionalne I kognitivne terapije
3d |  | Baza podataka i izvješća
| 1 |  | Podatci o bolesniku mogu se arhivirati, spremati, brisati, uvesti i ili izvesti
| 2 |  | Zaštita podataka se može povećati uređivanjem pojedinačnih stupaca
| 3 |  | Više od 500 pacijenata može biti pohranjeno u „banku“ s podacima
| 4 |  | Izvješće o pacijentima je generirano i prikazuje napredak
| 5 |  | Detalji o pacijentu pohranjuju sve rezultate procjene
| 6 |  | Detalji o pacijentu prikazuju količinu vremena provedenog na svakom tipu terapije
| 7 |  | Korisnici mogu dodavati komentare za svako mjerenje i terapiju u za to predviđeno mjesto
| 8 |  | Baza podataka sadrži detaljnu povijest terapije i procjenu podataka za svakog pacijenta
| 9 |  | Interval za backup podataka: možete birati između 1/3/7/14/30 dana ili nikad
| 10 |  | Mogućnost arhiviranja za optimizaciju / smanjenje prikazanog popisa pacijenata
| 11 |  | Redoviti izvoz za izradu detaljnog, čitkog izvješća o terapiji
| 12 |  | Može se priključiti na server za komunikaciju s drugim uređajima za rehabilitaciju
| 14 |  | Pacijentovi detalji: Pregled izvršenih terapija i opće informacije terapije na svim uređajima (ako koristite zajedničku bazu podataka)
| 15 |  | Listu izvješća može prilagoditi i terapeut s obzirom na predloške i prikazane izvještaje i dijagrame
| 16 |  | Lista izvješća -> ispis / PDF / TXT
4 |  | Tehničke specifikacije
| 1 | Datum proizvodnje | Godina proizvodnje može se identificirati serijskim brojem, npr. SN: MR1-2016–XXX odnosi se na 2016. godinu
| 2 | Primjenjive norme | EN 60601-1/2006
| 3 | Klasifikacija | Sustav je aktivan, medicinski proizvod terapeutske klase I prema propisu 1. i 12. Direktive Vijeća 93/42 / EEZ, Dodatak IX i aktualnog dodatka 2007/47 / EZ.
| 4 | Vrsta primjene | Vrsta B
| 5 | Zaštita od električnog udara | Uređaj zaštitne klase I - zaštitno uzemljenje
| 6 | Elektromagnetska kompatibilnost | Uređaj klase A. (CISPR 11) Sustav je pogodan za korištenje u svim drugim objektima, osim apartmanima i stanovima koji su izravno povezani s javnom električnom mrežom koja opskrbljuje zgrade. EN60601-1-2: 2001, zahtjevi su ispunjeni.
| 8 | Napajanje | 110 - 240V izmjenične struje
| 9 | Frekvencija opskrbe | 50/60 Hz
| 10 | Električna energija / Potrošnja energije | 5 – 2,5A / 540W
| 11 | Mrežna opskrba | Spajanje samo na mrežnu opskrbu sa zaštitnim električnim vodovima za uzemljenje
| 12 | Vrsta rada | Kontinuirani rad
Električna prilagodba pokreće intervalni rad (2 min. Na 18 / min. Off)
| 13 | Osigurači | Osigurano za sve polove (2 x T6, 3A L 250V)
| 14 | Napajanje (Pogoni) | 12/24V DC
| 15 | Maksimalna brzina nagibanja | 13-16 mm/second
| 16 | Maks. pogonska snaga | 500N guranje / povlačenje
| 17 | Opseg mjerenja | Pritisak (stol horizontalna) centar zaslona 0 - 300N
Pritisak (stol vertikalno) centar zaslona 0 - 200N
Trakcija(stol horizontalno ili vertikalno) centar zaslona 0 - 50N
| 18 | Devijacije u mjerenju kod procjene snage | < ±5%
| 19 | Težina | 110kg
| 20 | Dimenzije (ŠxDxV) u mm | Smanjen (mm): 1504 x 890 x 703
Produžen (mm): 1504 x 890 x 1363
Maks. visina u izduženom i nagibnom stanju (u mm): 1730
| 21 | Zaštita od penetracije | IP20
| 22 | Rad | Temperatura: 10 ... 30 ° C
Vlažnost: 30 ... 75% relativne vlažnosti
| 23 | Skladištenje i transport | Temperatura: -20 ... 60 ° C
Vlažnost: 20 ... 90% relativne vlage, bez kondenzacije
| 24 | Upozorenja | terapijski sustav ne može se koristiti u zonama sklonim eksploziji AP i APG prema EN 60601-1 / 2006.
| 25 | Uporaba lako zapaljivih i eksplozivnih, anestetičkih inhalacijskih materijala i njihovih mješavina nije dopuštena u neposrednoj blizini terapijskog sustava Ti materijali su:
• eter pro narcosi (dietil eter)
• Ciklopropan
| 26 | Upute i izjava proizvođača - elektromagnetsko zračenje
sustav isključivo je namijenjen za rad u elektromagnetskom okruženju
kao što je dolje navedeno. Kupac ili korisnik terapije sustava mora osigurati da se koristi u takvom okruženju.
|  | Mjerenja emisije interferencije | Usklađenost | Elektromagnetsko okruženje - Upute
|  | Emisije HF prema | Grupa I | sustav isključivo koristi HF energije za unutarnje funkcionalnosti.
|  | CISPR 11 | Klasa A | Dakle, emisije HF su vrlo niske
i vjerojatno neće poremetiti elektroničke uređaje unutar dometa.
|  | Emisije sekundarne frekvencije prema IEC 61000-3-2 | Klasa A | terapijski sustav je pogodan za korištenje u svim drugim objektima, osim stanova i apartmana koji su izravno spojeni na javnu električnu mrežu koja opskrbljuje zgrade.
Napon
fluktuacije / treperenja
|  | emisije prema IEC | Nije primjenjivo
61000-3-3
5 |  | Garancija
| 1 | Jednogodišnja puna garancija svih stavki opreme koja uključuje dijelove, popisane i usluge u kvaru za to osposobljeno osoblje ne smije biti naplaćena.
| 2 | Jedan set uputa za rad i servisnog priručnika treba biti osiguran putem dostave. Servisni priručnik mora sadržavati dovoljno informacija o uslugama, uključujući cjelovit popis dijelova i svih bitnih informacija za provođenje održavanja opreme.
6 |  | Certifikati
| 1 | FDA Odobrenje
| 2 | CE certifikat
| 3 | Certifikat ISO 13485 EN
| 4 | Certifikat ISO 13485 pod CMDCAS
7 |  | Čišćenje
| 1 | Dezinficirajte predmete nakon svake terapije
| 2 | Dezinficirajte površinu nakon svake terapije
| 3 | Koristite suhe ili vlažne krpe za čišćenje i dezinfekciju uređaja
| 4 | Dezinficirajte pacijentove ruke prije terapije
8 |  | Trening
8a |  | Trening korisnika
| 1 | Dostupni materijali za trening
| 2 | Program treninga sa kliničkim stručnjacima na raspolaganju
8b |  | Primjena kliničkog treninga
| 1 | Klinička primjena materijala za trening na raspolaganju
| 2 | Mogućnost pridruživanja terapijske platforme
Zagreb, srpanj 2021. godine

## List1
SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM
I MOTORIČKIM SMETNJAMA, 10000 ZAGREB, GOLJAK 2
Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat - JN 10
BROJ |  | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
1 |  | Općenito |  | DA/NE
| 1 |  | Smislena i računalno temeljena evaluacija i terapija gornjih ekstremiteta s povratnim feedbackom
| 2 |  | Napredak izvješća tijekom vremena
| 3 |  | Rehabilitacija za akutne,subakutne i kronične faze
| 4 |  | Rehabilitacijski uređaji za šaku/ ruku/ rame
| 5 |  | Oprema pruža dodatni trening trupa i donjih ekstremiteta
| 6 |  | Sustav senzora za mjerenje izometričke sile: 0n - 1000N (~ 100 kg)ke sile
| 7 |  | Sustav senzora za procjenu opsega pokreta (eng. ROM)
| 8 |  | Aktivne 1D, 2D i kognitivne terapije
| 9 |  | Domet sile za cilindrični hvat: 0N - 1000N (~ 100 kg)
| 10 |  | Domet sile za hvat prstiju: 0N - 200N (~ 20kg)
| 11 |  | Raspon ROM-a : 0 ° - 180 °
| 12 |  | Nije potrebno odvojeno napajanje
| 13 |  | Dostupan s 20-inčnim sve-u-jedan-PC - softverom unaprijed instaliranim
| 14 |  | Pogodno za stacionarno, ambulantno i kućno liječenje
| 15 |  | Za djecu i odrasle
| 16 |  | Spojen na USB priključak
| 17 |  | Znanstveno I / O sučelje
| 18 |  | Indeks upravljanja sile (eng. FCI)
2 |  | Primjena
| 1 |  | Senzor za silu šake (fleksija i ekstenzija)
| 2 |  | Senzor za silu prsta (pincetni hvat, lateralni hvat, interfinger hvat, threepoint hvat)
| 3 |  | Senzor za opseg pokreta ruke (pro / supinacija, rame, lakat i ručni zglob)
| 4 |  | Procjena i usporedba oba (lijevog i desng) gornjeg ekstremiteta
| 5 |  | Interaktivni trening pokreta s audiovizualnim povratnim informacijama
| 6 |  | Multiball je pomoćni modul za trening ručnog zgloba i lakatnog zgloba
| 7 |  | Multiboard je pomoćni modul za trening gornjih ekstremiteta
| 8 |  | Multibelts za trening i kontrolu različitih dijelova tijela (stopala, trupa, glave, ruku)
| 9 |  | Moguća mobilna aplikacija
| 10 |  | Trening usmjeren na zadatak s motivirajućim aspektima
| 11 |  | Alatni okvir za procjenu
| 12 |  | Trening motorike
| 13 |  | Lako i brzo postavljanje do pacijenta
| 14 |  | Jednostavno za korištenje s kolicima i višenamjenskim invalidskim kolicima
| 15 |  | Sadrži jastučiće/podloge u dvije veličine za dodatni trening stabilnosti i kao potpora
| 16 |  | Tri različite veličine pojasa za više mogućnosti terapije ( pokreti donjih ekstremiteta, pokreti trupa)
3 |  | Softver
3a |  | Općenito
| 3 |  | Softver je dostupan na 11 jezika
| 4 |  | Upute (desno / lijevo i ili gore / dolje) se mogu mijenjati tijekom aktivne terapije
| 5 |  | Vremensko razdoblje za svaku terapiju može se ručno podesiti
| 6 |  | Osjetljivost se može mijenjati tijekom aktivne terapije od 50% 75% ili 100%
| 7 |  | Feedback je prikazan u obliku zvjezdica nakon završetka svake aktivne terapije
| 8 |  | Osnovni oblici aktivnih terapija su dostupni
| 9 |  | Sve aktivne terapije imaju 10 različitih razina
| 10 |  | Prebacivanje iz jedne razine u drugu može se obaviti ručno ili automatski
| 11 |  | Razina težine može se prilagoditi potrebi pacijenta
| 12 |  | Znanstveno ulazno / izlazno sučelje podataka
| 13 |  | Način rada zaslona može biti uključen u punom modu
3b |  | Procjene
| 1 |  | Procjena sile šake u fleksiji i ekstenziji
| 2 |  | Procjena izometričke sile za svaki pojedini prst (pincetni hvat i lateralni hvat, interfinger hvat, threepoint hvat)
| 3 |  | Procjena ROM-a za ramenu abdukciju / adukciju ramenu fleksiju / ekstenziju, lakatnu fleksiju/ ekstenziju, lakatnu pronaciju / supinaciju, fleksiju / ekstenziju ručnog zgloba i ulnarnu / radijalnu devijaciju ručnog zgloba
| 4 |  | Mjerenje aktivnog ROM-a i min. i max. dohvaćanje položaja zgloba
| 5 |  | Polje za komentar za svaku sesiju mjerenja
| 6 |  | Usporedba obje ruke tijekom sesije i odnosu na posljednju sesiju
| 7 |  | Procjena za vrijeme reakcije i točnost u izvršavanju fleksije i ekstenzije ruke (Force Control Index) u odnosu na normalizirane podatke
| 8 |  | Jedinica sile može se odabrati između kg, N i lbs
3c |  | Terapije
| 1 |  | Autonomni trening usmjeren zadatku s motivacijskim aspektom
| 2 |  | Dostupno više od 30 terapijskih modula
| 3 |  | Razina težine može se prilagoditi potrebi pacijenta
| 4 |  | Trening u raznim položajima (sjedenje, stajanje, ležanje)
| 5 |  | Terapeut postavlja pacijentov aktivni ROM, koji se koristi tijekom terapije
| 6 |  | Polja za komentare su dostupna za svaku terapiju i svaku sesiju
| 7 |  | Pruža jednodimenzionalni modul treninga sa kontrolom pokreta ili silom. Pokret može odabrati terapeut,ovisno o pacijentovim potrebama
| 8 |  | 1-dimenzionalna točnost I vježba reakcija
| 9 |  | Osigurava 2-dimenzionalni modul treninga s kontrolom kretanja ili sa handsensor, Multiball, Multiboard ili Multibelts
| 10 |  | Smjer kretanja s lijeva na desno i ili gore i dolje se lako može prebaciti
| 11 |  | Osnovni način treninga s jednostavnom grafikom može se odabrati
| 12 |  | Pruža kognitivnu terapiju, koja kombinira motoričke i kognitivne vještine, poput matematičkih problema i vještine čitanja
| 13 |  | Neuropsihološki trening po V.Schweizer se provodi
| 14 |  | Postavljanje ROM-a ili sile može se lako smanjiti na 75% ili 50% za vrijeme treninga
| 15 |  | Strana za „istraživanje” može se lako mijenjati na lijevo ili desno, kako bi se treniralo pacijente koji imaju neglekt
3d |  | Baza podataka i izvješća
| 1 |  | Podatci o bolesniku mogu se arhivirati, spremati, brisati, uvesti i ili izvesti
| 2 |  | Zaštita podataka se može povećati uređivanjem pojedinačnih stupaca
| 3 |  | Više od 500 pacijenata može biti pohranjeno u „banku“ s podacima
| 4 |  | Izvješće o pacijentima je generirano i prikazuje napredak
| 5 |  | Detalji o pacijentu pohranjuju sve rezultate procjene
| 6 |  | Detalji o pacijentu prikazuju količinu vremena provedenog na svakom tipu terapije
| 7 |  | Korisnici mogu dodavati komentare za svako mjerenje i terapiju u za to predviđeno mjesto
| 8 |  | Baza podataka sadrži detaljnu povijest terapije i procjenu podataka za svakog pacijenta
| 9 |  | Mogućnost arhiviranja za optimizaciju / smanjenje prikazanog popisa pacijenata
| 10 |  | Redoviti izvoz za izradu detaljnog, čitkog izvješća o terapiji
| 11 |  | Može se priključiti na server za komunikaciju s drugim uređajima za rehabilitaciju
| 12 |  | Listu izvješća može prilagoditi i terapeut s obzirom na predloške i prikazane izvještaje i dijagrame
4 |  | Tehničke specifikacije
| 1 | Klasifikacija | Prema pravilu 12. smjernica Komisije 93/42 / EWG, prilog IX je sustav je medicinski proizvod klase I.
| 2 | Vrsta dijela aplikacije | Primijenjivi dio tipa BF
| 3 | CE | CE identifikacija Ovlaštenog tijela
| 4 | USB kompatibilnost | USB-kompatibilan 5V, 100mA
| 5 | Elektromagnetska kombatibilnost | Uređaj klase (CISPR 11)
| 6 | Način rada | Kontinuirani rad
| 7 | Osigurači | Bez osigurača
| 8 | Zaštita od električnog udara | Uređaj klase zaštite II
| 9 | Neto težina senzorne ručke | Manje od 0,5 kg
| 10 | Neto težina Multiball-a | 1,5 kg
| 11 | Neto težina Multiboard-a | 6 kg
| 12 | Zaštita od penetracije | IP X0
5 |  | Garancija
| 1 |  | Jednogodišnja puna garancija svih stavki opreme koja uključuje dijelove, popisane i usluge u kvaru za to osposobljeno osoblje ne smije biti naplaćena.
| 2 |  | Jedan set uputa za rad i servisnog priručnika treba biti osiguran putem dostave. Servisni priručnik mora sadržavati dovoljno informacija o uslugama, uključujući cjelovit popis dijelova i svih bitnih informacija za provođenje održavanja opreme.
6 |  | Certifikati
| 1 |  | FDA Odobrenje
| 2 |  | CE certifikat
| 3 |  | Certifikat ISO 13485 EN
| 4 |  | Certifikat ISO 13485 pod CMDCAS
| 5 |  | Koreja GMP certifikat
7 |  | Čišćenje
| 1 |  | Dezinficirati ruke pacijenata prije početka terapije
| 2 |  | Koristiti suhu ili vlažnu krpu za čišćenje senzorne ručke, Multiball-a i Multiboard-a
3
8 |  | Trening
8a |  | Trening korisnika
| 1 |  | Dostupni materijali za trening
| 2 |  | Program treninga s kliničkim stručnjacima na raspolaganju
8b |  | Primjena kliničkog treninga
| 1 |  | Klinička primjena materijala za trening na raspolaganju
| 2 |  | Mogućnost pridruživanja terapijske platforme
U Zagrebu, rujan 2021.